附件

摩擦磨损试验机采购项目技术参数

1、设备名称：微机控制万能摩擦磨损试验机

2、产品用途：设备可在不同温度、载荷、速度、摩擦副材料等参数及不同润滑条件下模拟滚动、滑动及滚滑复合运动的摩擦形式，如能完成多种点、线、面的摩擦模拟实验。可用来评定金属、涂料、涂层、橡胶、陶瓷、润滑剂等材料的摩擦磨损性能。

3、设备具有的摩擦副：销盘摩擦副、止推圈、球盘摩擦副、四球摩擦副等。

4、轴向试验力加载范围：10N～1000N。

5、轴向试验力相对误差：±1％

6、摩擦力矩测量范围：0～2500N·mm

7、摩擦力矩相对误差：±2%

8、主轴转速范围：1～3000r/min(无级可调)

9、主轴转速误差：±5r/min

10、温度控制范围：室温～260℃

11、温度控制精度：±2℃

12、试验介质：空气、水、油、泥浆、磨料等

13、停机方式：手动/自动

14、主轴电机类型：伺服电机